□ 주요측기별 형식승인 기준 요약

시험항목 기상측기		외관 구조검사	정확도시험	환경시험
		겉모양 및 치수	최대허용오차	방수방진(IP)	절연저항	내전압	열사이클 및 빙점	안정도
온도계	전자식	도면 일치 여부	-40→60→-40℃에서 허용오차 ±0.3℃ 이내	케이블 연결부위 IP66(박막형 64) 이상	단자-보호관 500V 인가시, 절연저항 5MΩ	단자-보호관 교류 500V 1분 노출 후, 이상 없음	-50, 70℃ 노출 (각1시간씩 2사이클), 전후로 빙점(0℃)에서 허용오차 ±0.3℃ 이내	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② -40→60℃에서 허용오차 ±0.3℃ 이내

시험항목 기상측기		외관 구조검사	정확도시험	환경시험				기타
		겉모양 및 치수	최대허용오차	방수방진(IP)	내한성	내열성	안정도
강수량계	전도식	도면 일치 여부	20, 50 mm/h에서 허용오차 ±5 % 이내	케이블 연결부위 IP66 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② -20, 50 mm/h에서 허용오차 ±5 % 이내	<히터작동시험(선택)> (4±2)℃ 동작 확인
	무게식	도면 일치 여부	20, 50 mm/h에서 허용오차 ±5 % 이내	로드셀, 케이블 연결부위 IP64 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② -20, 50 mm/h에서 허용오차 ±5 % 이내
기압계	전자식	도면 일치 여부	800→1040→-800hPa에서 허용오차 ±0.5hPa 이내	하우징 IP64 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 800→1040hPa에서 허용오차 ±0.5hPa 이내	-
습도계	전자식	도면 일치 여부	30→90→-30%rh에서 허용오차 ±3%rh 이내	케이블 연결부위 IP64 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 30→90%rh에서 허용오차 ±3%rh 이내	-
풍향계	전자식	도면 일치 여부	0→360→0°에서 허용오차 ±5° 이내	케이블 연결부위 IP55 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 0→360°에서 허용오차 ±5° 이내	<기동풍속시험> 기동풍속 1.0m/s이하 <오픈각시험(전위차계)> 오픈각 5° 이내
	초음파식	도면 일치 여부	5, 10, 20, 30m/s 풍속별, 0→360→0°에서 허용오차 ±5° 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP65 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 0→360°에서 허용오차 ±5° 이내	-
풍속계	전자식	도면 일치 여부	3→70→-3m/s에서 허용오차 [시험풍속 10 m/s 미만] ±0.5 m/s 이내, [시험풍속 10 m/s 이상] ±5 % 이내	케이블 연결부위 IP55 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 3→70m/s에서 허용오차 [시험풍속 10 m/s 미만] ±0.5 m/s 이내, [시험풍속 10 m/s 이상] ±5 % 이내	<기동풍속시험> 기동풍속 1.0m/s이하
	초음파식	도면 일치 여부	3→70→-3m/s에서 허용오차 [시험풍속 10 m/s 미만] ±0.5 m/s 이내, [시험풍속 10 m/s 이상] ±5 % 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP65 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 3→70m/s에서 허용오차 [시험풍속 10 m/s 미만] ±0.5 m/s 이내, [시험풍속 10 m/s 이상] ±5 % 이내	<반응속도시험> 10, 30, 60m/s에서 기준풍속 도달 5초이내의 오차 최대값은 ±5 % 이내
일조계	전자식	도면 일치 여부	임계 직달일사값 114∼126W/m2 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP67 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 임계 직달일사값 114∼126W/m2 이내	-
일사계	전천	도면 일치 여부	야외 일사측정(3일)에서 허용오차 ±5% 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP67 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	60℃ 노출(8시간) 후, 이상없음	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, ① 정상자료율 80%이상 ② 일사측정(3일)에서 허용오차 ±5% 이내
적설계	레이저식	도면 일치 여부	0→150→0cm에서 허용오차 [100 cm 이하] ±0.5cm 이내 [100 cm 초과] ±0.5% 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP68 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	-	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, 0→150cm에서 허용오차 [100 cm 이하] ±0.5cm 이내 [100 cm 초과] ±0.5% 이내	레이저 안전등급 부착 여부
	초음파식	도면 일치 여부	0→150→0cm에서 허용오차 [100 cm 이하] ±2.0cm 이내 [100 cm 초과] ±2.0% 이내	하우징, 케이블 연결부위 IP68 이상	-40℃ 노출(4시간) 후, 이상없음	-	실제설치환경 120시간 노출 및 자료수집 후, 0→150cm에서 허용오차 [100 cm 이하] ±2.0cm 이내 [100 cm 초과] ±2.0% 이내	-